湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 除颤监护仪 | | | | |
| 预算单价  （万元） | 10 | 数量  (件/套) | 2套 | 预算总金额  （万元） | 20 |
| **主要功能要求：**  1、彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节  2、提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障  3、屏幕显示心电波形扫描时间≥36s  4、支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引  5、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具  6、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种  7、支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核  8、支持ST/QT实时分析 | | | | | |
| **单台配置清单：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 编码 | 产品名称 | 数量 | | 1 | 主机 | 1台 | | 2 | 记录仪(内置) | 1套 | | 3 | 心电导联线 | 1套 | | 4 | 体外除颤电极板附件包 | 1套 | | 5 | 锂电池 | 1块 | | 6 | 三芯电源线 | 1根 | | 7 | 使用说明书 | 1套 | | 8 | 设备保修卡 | 1份 | | 9 | 合格证 | 1份 | | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**