湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 转运呼吸机 |
| 预算单价（万元） | 25 | 数量(件/套) | 1套 | 预算总金额（万元） | 25 |
| **主要功能要求：** 1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运3、≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280\*8004、不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。5、吸、呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染6、容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波7、具备高流速氧疗功能，氧疗流速可达80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能8、具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，：具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节上述参数9、具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值10、屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示 |
| **单台配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编码 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 氧气、空气软管（配接头） | 1套 |
| 4 | 一次性细菌过滤器 | 1个 |
| 5 | 雾化器 | 1个 |
| 6 | 台车 | 1台 |
| 7 | 成人模拟肺 | 1个 |
| 8 | 氧疗鼻塞导管(中) | 1根 |
| 9 | 支撑臂 | 1个 |
| 10 | 湿化器 | 1个 |

 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**