湛江市第一中医医院医疗设备移机服务需求

项目基本情况
（一）项目名称：湛江市第一中医医院医疗设备移机、安装服务项目
（二）项目内容：本项目为7台医疗设备提供移机服务，设备涵盖脉动真空蒸汽灭菌器等特种设备及其他精密仪器，涉及多条跨院区（湛江市第一中医医院与湛江市妇幼保健院）搬迁路线。服务内容包括搬迁、安装调试、质控检测、保养及特种设备办证等全流程。
（三）移机路线：
（1）从湛江市妇幼保健院（经开区院区）→到湛江市第一中医医院（寸金路2号）

（2）从湛江市妇幼保健院（赤坎区院区）→到湛江市第一中医医院（百园路1号）

（3）从湛江市妇幼保健院（赤坎区院区）→到湛江市第一中医医院（寸金路2号）

（四）移机设备清单

	设备名称
	设备数量
	品牌型号
	备注

	脉动真空蒸汽灭菌器
	1
	新华、MAST-A标准配置
	移机路线（3）

	全自动清洗消毒器
	1
	新华医疗、Super6000
	移机路线（3）

	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	普门、eCL9000
	移机路线（3）

	生物安全柜
	2
	济南鑫贝西生物BSC-15001A2-X
	移机路线（1）

	手术吊塔
	2
	山东力文 CrePort3700
	移机路线（2）


二、服务公司资质与总体要求
（一）响应服务公司需具有2年以上医疗行业的移机项目管理经验，提供相关证明材料。
（二）响应服务公司拟派负责项目的工程师必须具备医疗设备维修技术能力（尤其是本项目内涉及的设备类别），需提供工程师相应培训证书。

（三）搬迁完成后需对本项目清单内医疗设备进行安装调试、质控检测，保证设备安全使用。

（四）响应服务公司须具备可完成医疗设备安装调试、质控检测的人员，搬迁完成后应依据相关行业规范对清单内设备进行安装调试与质控检测，确保设备各项参数达标、运行稳定，保证临床使用安全。

（五）本项目允许联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：

1.联合体家数不能超过2家，并须以负责脉动真空蒸汽灭菌器和全自动清洗消毒器移机、安装、调试、办证服务的单位为主办方。

2.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中响应。

四、服务标准与核心要求

（一）前期准备：服务公司须至少对搬迁场所勘察1次，充分了解建筑结构、通道尺寸、电梯承重、楼层分布等关键信息，提交具有可操作性的《整体搬迁实施方案》《应急预案》等，经医院审核通过后执行。
（二）设备确认：服务公司需对需搬运设备进行逐一排查并确认其运行状态，双方共同签字确认《移机计划告知确认书》。完成移机后，须确保设备性能状态与搬迁前一致。若因搬迁过程造成设备损坏，由服务公司承担全部维修责任。

（三）安装调试：安装调试后，服务公司须为每台搬迁的医疗设备提供一次全面的预防性保养服务。
（四）特种设备：对于脉动真空蒸汽灭菌器及全自动清洗消毒器两类特种设备，服务公司须负责完成移机后的相关报备、检验及注册登记手续，确保设备取得合法有效的《特种设备使用登记证》，且安装调试及验收合格后，需提供为期6个月的质量保证服务，确保设备正常运行。

（五）搬迁验收：搬迁完成后，与科室负责人逐项清点物品，确认搬迁物品完好、数量无误、功能正常，办理资产交接手续，双方签字确认。
五、其他要求：

（一）移机路线为预规划路线，后续可能存在微调。所有设备的最终移机路线，以我院发出的书面告知函为准。

（二）项目报价应为完成本项目所需的一切人工费、打包费、材料费、设备费、劳务费、运输费、保险费、管理费、税费、利润等全部费用总和（总包干价）。
（三）搬迁过程中因服务公司人员疏忽大意或不当操作所致的损坏，由服务公司负责赔偿（除不可抗力或不可控制的因素导致的情形外）。（提供加盖公章的承诺函）
（三）服务公司应落实搬运现场及搬运过程中的防护措施，对搬迁实施所涉区域（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）实施有效保护。若造成现场设施损坏，服务公司须按市场价格承担赔偿责任。

（四）在搬迁服务过程中，凡因服务商原因引发的事故，包括但不限于物资坠落、交通事故、物品遗失、安装复原失败、爆炸、火灾、水浸、触电、中毒、灼伤及其他工作人员人身伤害、死亡等，其全部责任均由服务公司承担，并须赔偿采购人因此遭受的全部损失。（提供加盖公章的承诺函）
六、设备搬迁条件：

（一）生物安全柜BSC-1500IIA2-X

1、尺寸：1500*750*2250mm，260KG。

2、安装条件:实验室门宽不低于80公分，实验室高度不低于2.5米即可，电压220V、50HZ。

（二）普门化学发光Ecl9000  

1、尺寸：1600*1200*1000MM,700KG。

2、安装条件：纯净水；电压220V、50HZ。

（三）脉动真空灭菌器 MAST-A-650SD

1、尺寸1310*2110*1420mm，净重1396kg。

2、安装条件：

（1）电源：380V\三相五线\50Hz, 峰值功率：电热46KVA，设备外壳必须严格接地，接地装置及连接应符合相关标准和规范的要求。预留150安4P空开一个,铜电缆35平方

（2）水：冷却用水：压力0.15-0.3MPa, 洁净水，硬度小于2mmol/L, 峰 值 用 量 2m³/h, 水温 ≤2 0 ℃。蒸发器用水(仅限电热):压力：0.2~0.3MPa, 纯水电导率 ≤5,峰值用量100kg/h。自来水、纯水管路采用PPR材质，预留阀门，4分外丝。

（3）预留维修空间左右各50cm。

（4）压缩气：除水除油，压力0.5~0.7MPa, 峰值流量10Nm³/h。

（5）排水要求：预埋管径≥DN40外丝,管口向上高度不超过10cm，不锈钢管或镀锌管耐高温金属材质，不可与室内其他排水管道混用，严禁将蒸汽源疏水连接到设备排水管道 。

（6）环境温度：工作时设备安装区域温度不高于3 5 ℃ 。

（7）照明：安装区域内设置防爆照明灯，便于设备维修 。

（8）地面平整度：每2m平面度≤3mm。

（四）全自动清洗机（山东新华Super6000）

1、主体尺寸1000*1270*1870mm，净重量580kg，设备重量：500Kg/空重。

2、安装条件：安装必须符合[Super6000安装指导书]的具体要求。

（1）多台设备并排安装时，之间预留400mm-500mm维修空间，维修门在污染区一侧。

（2）隔断墙不能以任何方式固定在设备上。

（3）电源：380V\三相\22.5kV A,铜电缆10平方。

（4）纯水：0.2～0.5Mpa\纯水\流量：1500kg/小时,用量：100kg/循环。纯水管路PPR材质，管口留4分外丝，加阀门。

（5）压缩气源：0.4～0.7Mpa\除水除油\流量：100L/分钟

（6）排水:不锈钢管或镀锌管，管口dn50外丝，管口向上高度不超过10公分。

（7）排风:dn150薄壁不锈钢管。

3、其它

（1）设备安放地面应设置地漏，每台设备至少应配置一个

（2）设备外接排气管和设备排气口连接时必须留间隙

（3）安装隔断内和外界间必须装换气扇,换气效率>10次/小时 (设备台数x3m )

（4）排水/汽温度 ≤ 93 ℃

注意：排气管道必须单独连接至室外，不得多台设备公用一根排气管道。
（五）手术吊塔（山东力文，CrePort3700）

1、设备尺寸:悬臂最大旋转半径1200mm，气电箱体230mm×220mm×1000mm，仪器平台530mm×500mm，悬臂+气电箱体+仪器平台最大旋转半径1800mm。

2、安装条件:安装房间房顶为混凝土浇筑。安装位置吊顶上面预留。

（1）电源,一组4平方电源线（火线、零线、地线），电源最好有单独的控制开关；

（2）一根网线做好水晶头或者母头。

（3）气源，包括氧气、空气、负压三种气体，需焊好检修阀，接口与现有吊塔一致。



