自动阅读器（生物阅读器）采购需求参数表
	序号
	内容

	一
	最高限价（元）：23800

	二
	技术要求

	
	参数性质

（重要参数请标“▲”）
	参数要求

	2.1
	▲检测功能
	一台机器 2种检测功能：至少能同时检测蒸汽灭菌生物指示剂、过氧化氢生物指示剂

	2.2
	▲生物指示剂培养参数
	蒸汽灭菌生物指示剂：至少≤1小时、和≤30min两种

过氧化氢生物指示剂：至少≤1小时和≤30min两种

	2.3
	检测温度
	55℃～60℃。

	2.4
	▲培养数量
	培养孔槽≥10 个

	2.5
	检测系统
	培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。

	2.6
	培养孔智能识别功能
	自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序

	2.7
	阅读界面及操作
	中文交互界面，人性化数据显示，操作方便。

	2.8
	检测结果声光提示
	每个检测孔配置多种图标，用于阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果的显示，检测完成自动发出提示音。

	2.9
	打印功能
	可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。

	2.10
	▲显示方式
	≥7英寸电容触摸显示屏，实时显示培养状态。

	2.11
	数据存储
	工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存

	2.12
	▲查询功能
	查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。

	2.13
	计时功能
	具备培养倒计时功能，随时了解培养过程

	三
	功能要求

	3.1
	一台机器 2种检测功能：至少能同时检测蒸汽灭菌生物指示剂、过氧化氢生物指示剂

	3.2
	自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序

	3.3
	每个检测孔配置多种图标，用于阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果的显示，检测完成自动发出提示音。

	3.4
	工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存

	3.5
	查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。

	3.6
	具备培养倒计时功能，随时了解培养过程

	四
	配置要求

	4.1
	主机1
台

	4.2
	电源适配器1
个

	4.3
	说明书1本

	4.4
	合格证1份

	4.5
	保修卡1份

	4.6
	装箱单1份

	4.7
	验收单2份

	4.8
	设备反馈单1份

	五
	服务要求

	5.1
	交货期（ 30 ）天

	5.2
	整机原厂保修期限≥（2 ）年

	5.3
	允许采购进口产品
	是□      否☑

	.....
	

	六
	耗材

	6.1
	耗材名称：压力蒸汽灭菌指示剂（30min）
	最高限价（元）：32

	6.2
	耗材名称：压力蒸汽灭菌指示剂（1小时）
	最高限价（元）：30

	6.3
	耗材名称：过氧化氢低温等离子灭菌指示剂（30min）
	最高限价（元）：36

	6.4
	耗材名称：过氧化氢低温等离子灭菌指示剂（1小时）
	最高限价（元）：33

	...
	
	

	七
	其他要求（若有）

	7.1
	

	……
	


