血透室水处理机更换活性炭需求

1.此次维修质保1年。

2.安装好后，每个预处理罐之间的压差不大于0.1 mpa。

3. ①号炭罐出水总氯要低于0.07mg/L 以下。

4. ②号炭罐出水总氯要低于0.03mg/L 以下

5. 质保期内②号炭罐出水口总氯达到 0.07mg/L 干预值，需一个月内要处理完成，总氯需低于0.07mg/L。

6. 总氯检测结果以计量所为准，送计量所产生的费用由厂家负责。

7. 3个月回访一次，检测总氯，质保期内干预产生的所有费用由厂家负责。