正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH014）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 心电监护仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：心电监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 实现心电(ECG)、血氧饱和度(SpO₂)、无创血压(NIBP)、呼吸(RESP)四大基 础参数实时监测，精准显示各项参数数值及波形，适配不同人群测量模式，确保弱灌 注、运动等特殊状态下测量稳定。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 1.核心监护参数 心电(ECG) 导联模式：3导联/5导联/12导联(按需),支持标准/监护/滤波模式 心率范围：15^300次/分，精度±1次/分或±2% 抗十扰：抗肌电、工频、电刀干扰，具备起搏检测功能 心律失常分析：自动识别室早、室速、室颤、房颤、停搏等，≥10种心律失常报警 |  |
| 3.2 | 2.血氧饱和度(SpO₂) 测量范围：0~100%,精度±2%(70%100%) 脉率范围：20`250次/分，支持成人/小儿/新生儿探头 抗运动干扰、弱灌注下稳定测量 |  |
| 3.3 | 3.无创血压(NIBP) 测量模式：手动/自动/连续/间隔测量，成人/小儿/新生儿袖带 测量范围：收缩压20~270mmlg,舒张压10~220mmHg,平均压15`240mmHg 精度：±3mmllg或±2%,过压保护、袖带自检功能 |  |
| 3.4 | 4、呼吸(RESP) 测量方式：阻抗法/胸阻抗法，范围0~120次/分 呼吸暂停报警(默认20秒，可调节) |  |
| 3.5 | 硬件与显示配置 1.显示屏 尺寸：≥10.4英寸(常规),≥12英寸(ICUI/手术室),彩色TFT高清屏 分辨率：≥800×600,触摸屏+按键双操作，强光下可视 显示模式：波形+数据同屏，支持多参数分区显示、波形冻结/回放 视角；≥170°,方便多角度观察 |  |
| 3.6 | 2.主机与结构 I机类型：口便携式1n推车式□壁扞式□转运专用(防摔、抗震) 外壳：医用级ABS,防腐蚀、易清洁、符合院感要求 电池：内置锂电池，续航≥4小时(待机/监护状态),支持热插拔、低电量报警接口：≥2个USB、以太网(RJ45)、WiFi、蓝牙、RS232.支持数据导出/联网 |  |
| 3.7 | 3.报警系统(核心安全要求) 报警级别：三级声光报警(红/黄/监，危急/警告/提示) 报警方式：声音(可调音量)+灯光+屏幕闪烁，报警暂停/静音功能(≤120秒) 报警存储：自动记录报警事件、时间、参数值，可追洲 报警阈值：可自定义上下限，默认标准阈值符合临床规范 |  |
|  | 4.软件与数据管理 数据记录与存储 存储容量：≥72小时连续波形/数据存储，支持1000+病例存储 记录功能：内置热敏打印机(可选),支持波形/数据/报警清单打印 数据格式：支持PDF/CSV导出，兼容医院HIS/LIS/EMR系统 联网与远程监护 支持中央监护系统连接，多台设备联网集中监控 支持无线WiFi/有线网络，数据实时上传，远程查看/报警 操作与维护 中文界面，操作简单，支持用户权限分级(管理员/医护) 自检功能：开机自动检测传感器，电池、模块，故障报警提示 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：