## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 医用胶（栓塞型） | 0.5ml/支 | 适用于胃底静脉曲张破裂出血、肿瘤出血等的紧急栓塞止血，替代或联合传统止血方式，提高止血成功率，降低再出血风险，适配多部位病变治疗。 | 1.快速止血，消化道静脉曲张破裂、快速封闭血管破口、栓塞静脉。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.快速止血或封堵异常血管通道。
3.胃静脉曲张的栓塞治疗。
4.其他血管畸形、出血性疾病等的栓塞干预。
5.接触血液或组织液后快速聚合固化，形成固体栓子，实现血管栓塞。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 一次性使用黏膜切开刀 | 针刀、IT刀注射针一体 | 消化道早癌及癌前病变常见，内镜黏膜下剥离术(ESD）为首选微创方式。为填补耗材短板、保障救治，现申请临时采购一次性使用黏膜切开刀。申请理由：1,ESD 术是指南推荐的消化内科核心微创技术；2． 本次新增是基于我院相关病例递增，传统手段有限，缺该耗材无法开展精准 ESD 治疗；3．适用于消化道早癌、黏膜下肿瘤等的 ESD 术切开与剥离。 | 1.刀杆更细，ESD 手术中，使得切割边缘更平整，有效减少粘刀、结痂。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.刀杆切割长度优化，轻松应对消化道薄厚组织的切开剥离。
3.绝缘盘型陶瓷刀头设计，头端圆形凸起陶瓷头，轻松抬起黏膜下层，充分避免基层热损伤。
4.术中可以对黏膜注水，不需要进行频繁的器械交换节省手术时间。
5.工作长度需达到 1800mm，刀头1.5mm。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 医用敷料 | 3g | 1耗材对应项目名称：美容治疗费（化学剥脱），项目收费编码 016200000030000T 2使用原因：科室新增开展化学换肤术项目，该项目可单次或按疗程操作，操作过程简单，无需仪器设备辅助，整个过程、效果可控，风险很低，使用安全,门诊即可进行，医院开展此项化学换肤术治疗可满足病人医学美容的需求。国家二类医疗器械注册证，合规安全有保障。 3临床适用范围：医用敷料（复合酸）适用于轻中度-中重度痤疮、炎症后色沉、色素性疾病、毛周角化、光老化等。 | 1、本品由敷料和包装材料组成。 敷料由卡波姆、乳酸和纯化水组成。包装材料为硼硅玻璃瓶。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面等非慢性创面及周围皮肤的护理。
3.适用于座疮(包括丘珍、脓疱和粉刺)，油性肤质，毛孔粗大，黑头，浅表疤痕，炎症后色素沉着，黄褐斑，黑斑病，肤色不均，细纹，皮肤粗糙，毛周角化等。
4、治疗次数根据疾病及其程度的不同;前期每 15-20 天治疗一次，后期约30 天治疗一次。每次用量 1-1.5ml
5.国家二类医疗器械注册证，合规安全有保障
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 重组胶原蛋白凝胶敷料 | 30g/瓶 | 临床适用范围:适用于骨科手术中骨水泥的搅拌和输送。主要用于骨折固定、骨缺损修复、关节置换等骨科手术。 | 1、搅拌与输送 :通过真空系统快速、均匀混合骨水泥粉末与液体，形成稳定浆体，并通过导管精准注入骨骼部位。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、无菌操作:采用一次性设计，避免交叉感染风险，符合手术室卫生标准。
3、技术优势，高真空技术:去除骨水泥中的气泡和空隙，提高密实性和稳定性，降低气栓风险。
4、精确控制 :可调节搅拌参数(时间、速度)，确保骨水泥粘度和硬度符合手术需求。
5、产品由搅拌碗、搅拌勺、漏斗、导管、端盖、骨水泥套管、活塞、通条组成。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 一次性使用湿化鼻氧管 | 双鼻型B/卡口型100ml-2500mm | 临床安全使用的前提下，申请将现有一次性鼻氧管更换为同规格、性价比更高的经济型产品，以优化资源配置，规范成本管理。 | 1. 静音一聚酯纤维材质导水棒，微孔发泡技术，噪音低、湿化率高，提供更安静的吸氧环境〔尤其利于夜间睡眠） | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.无菌：本品湿化液采用纯化水，经辐射灭菌，保证患者吸氧安全；
3.安全：管路内壁六棱型防打折结构设计，确保吸氧通畅，瓶体采用高强度材质可耐压高达0.6 Mpa不破裂；
4.快捷-快捷接头可360度水平旋转，使用更便捷：
5. 氧气软管材质：聚肉烯热塑性弹性体(TPE)/聚氯乙烯(PVC)，增塑剂为偏苯三酸三 辛酯（TOTW），对苯二甲酸二辛酯 (DOTP)
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 一次性使用球囊子宫支架 | CDL-008-5F CDL-008-8F | 一次性使用球囊子宫支架为一种利用物理屏障防止宫腔粘连和物理压迫上血的产品，该产品原理为在子宫内手术后将子宫支架放置，该产品特殊的三角形“心形”结构更加贴合子宫的形状，有效增加与子官的接触面积，子官内璧受压均匀，较好的防止子宫出血，进而促进子宫内膜有规律的生长，使子宫内膜有机会修复，减少子官炎症的反应，防止子宫再粘连的发生。且一次性使用球囊支架是经环氧乙烷灭菌达到无菌状态的，杜绝在临床使用过程中可能会产生的感染问题，无药物不良反应，防粘连和止血效果良好，提高手木成功率。 | 1.产品材质及组成：材质是硅胶，由导管、球囊、导管座组成 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.球囊最大充液量≤5ml 或球囊最大充液量≤8ml
3,导管有效长度：(120±10） mm
4.工艺设计：倒三角球囊
5.球囊和导管的材料均为硅胶，导管座材料为 PC
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 | 感控界牌自动阅读器 | GKJ-12M | 感控界牌过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂（15分钟） | 50支1盒 | 新增一台生物阅读器，最快可15分钟出结果，需购买对应的指示剂。 | 1.用于过氧化氢低温/高温等离子体灭菌效果的生物监测 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.采用嗜热脂肪芽孢杆菌，依据GB18281.1、GB33417、WS10009等标准设计生产
3.结果准确、符合ISO11138-8缩短培养时间要求
4.配合快速生物阅读器使用，可在15分钟内得到生物监测结果，最快可在5分钟内得到阳性培养结果
5.采用生物酶荧光反应原理，可在极低的微生物水平条件下获取荧光信号，快速得到生物检测结果
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶适用于宫腔镜手术、人工流产、宫腔镜检查术、取环等所有子官内膜可能受损的宫腔内操作后使用。它是目前国内用于宫腔术后促进子宫内膜修复、减少内膜瘢痕和粘连形成的新型材料，是采用专利保护的“原位自发交联〞技术所制备的透明质酸钠凝胶。具有高黏度和保湿性，呈果冻状，不易流出等特点，可有效隔离创面，在体内降解时间长 (7-14天)，完全覆盖内膜修复的关键期，对创面进行干预治疗，起到显著的促进内膜的修复、减少粘连、减少疤痕的形成等作用。宫安康现已取得欧盟的 CE 认证和中国的注册许可，己在欧洲多个国家地区使用，并且是中国妇产科防粘连指南里推荐的唯一一款A 级产品。 | 1.原位交联工艺 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.保质期≥3年
3.宫腔粘连适用中重度宫腔粘连（5-12分）
4.溶胀度＜25
5.弹性模量＞30pa
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
9 |  |  | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包（15分钟） | 15个/箱 | WS 310.1--2016 要求，按照 WS/T367 的规定，需要使用标准生物监测包对满载灭菌器的灭菌质量及植入物进行生物监测。 | 1.一次性产品设计，免去清洗等相关不可控成本 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.模拟国內外相关标准的一次性装置，为生物监测提供稳定，标准的抗力：
3.能够可靠的监测/压力蒸汽生物灭菌结果；
4.15分钟即可阅读结果；
5.改良过的培养液质量较稳定，监测较准确；
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
10 |  |  | 血液净化装置的体外循环管路 | 1套/盒 | 相比在用的贝朗进口耗材管路： 1、结构基本一致，可以适配科室CRRT设备。2、操作手法没有区别，不增加临床学习成本。3、安全性：湛江中心人民医院、广东医科大学附属第二人民医院、茂名市人民医院、高州市人民医院等广东省近百家医院均有使用国产管路，质量可靠。 4、更低的耗材价格，可以降低科室耗占比，符合设备耗材国产化趋势。 供应商和生产证各项证件均在有效期内，各项资质标准符合行业规范与合作准入要求。本产品供血液净化时作为血液通道使用。 | 1.包含动脉管路、静脉管路、置换液管路、透析液管路、废液袋 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.适配贝朗Diapact CRRT设备，供血液净化时作为血液通道使用
3.PVC材质，可耐最大正压100kpa, 最大负压60kpa，泵管内径为7.0mm
4.适用于急性肝肾衰竭、脓毒血症、高脂血症、药物中毒等
5.可医保收费，医保三级分类：血液净化材料—连续性血液滤过材料—连续性血液滤过管路
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
11 | 无创呼吸机 | 内宜安牌E8 | 一次性使用呼吸管路 | 呼吸湿化加温管型 | 用于患者无创呼吸机辅助通气时 的气体加温加湿和管路连接。该产品由带加热丝呼吸管路和自动增湿加湿器组成,对气体有加温加湿的作用,带加热线呼吸管路可以减少冷凝水的产生。 | 1.医用高分子材质,无毒无致敏,生物相容性好,抗压抗扭结。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.内置加热丝+ 温度传感器,恒温加热,防冷凝水,降低气道刺激。
3.标准圆锥接口,连接牢固;无泄漏、气流阻力小,通气顺畅。
4.含主机接口、加热管、自动增湿加湿罐,一体式灭菌包装。
5.出厂经环氧乙烷气体灭菌,一次性使用,预防交叉感染。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
12 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI 7500 SLAN-96P | 基孔肯雅病毒核酸检测实际盒（荧光PCR法） | 大包装，48人份/盒 | 用于体外定性检测基孔肯雅热病疑似病例、其他 需要进行基孔肯雅热感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒 RNA,指导临床诊疗 和疫情防控。 | 1.预期用途:本试剂盒适用于体外定性检测血清样本中的基孔肯雅病毒RNA。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.*内标设置:内源性内标设计,监控样本采集、核酸提取和扩增检测的全流程,有效减少假阴性结果的出现。
3.*防污染组分:添加UDG 酶和 dUTP防污染组分,减少因 PCR 产物污染引起的假阳性。
4.*扩增时间:搭配 ABI 7500等荧光定量PCR仪可在70分钟内完成扩增检测:搭配宏石SLAN-96P 等荧光定量 PCR仪可在50分钟内完成扩增检测;搭配雅睿MA-1600Q系列荧光定量PCR仪可在30分钟内完成扩增检测。
5.*灵敏度:200 copies/mL。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
13 |  |  | 套扎器 | MBL-6-F | 食管胃底静脉曲张更是肝硬化患者常见且严承的非发症,随时可能引发大出血危及生命。内镜下套扎术是目前治疗食管胃底静脉曲张出血、预防再出血的首选微创方式,而套扎器是开展该手术的必备器械,能通过精准套扎曲张静脉,使其缺血、闭来、脱落,快速达到止血与根治曲张静脉的目的,有效降低患者大出血风险。套扎术还广泛应用于内痔微创治疗、消化道小息肉套扎切除、黏膜下病变辅助治疗等临床场景。 | 1.套扎食管胃底静脉曲张,预防破裂出血;切除胃肠息肉,阻断息肉血供并辅助切除,减少出血与穿孔风险。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.治疗内痔、混合痔的内痔部分,套扎痔核根部,促使痔核萎缩脱落,达到微创治疗目的
3.是套扎关键耗材,提供持续紧缩力,牢牢套扎病灶基底部,阻断血供,促使组织萎缩脱落,兼具即时止血作用,降低术后出血风险;胶圈/弹力线具备良好回弹性与生物相容性,保障套扎效果与安全性。
4.推送装置确保胶圈/弹力线精准释放;透明帽提供清晰视野,利于捕获组织,提升套扎准确性;组件为无菌独立包装,避免交又感染,简化术前准备,提高手术效率。
5.配合负压系统,快速将目标组织吸入套扎区域,便于套扎操作,提升套扎成功率与操作便捷性。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
14 |  |  | 一次性使用结扎装置（尼龙绳） | HE30-195-1 | 消化道早癌及癌前病变常见,内镜黏膜下剥离术(ESD)为首选微创方式,术中病变结扎、 创面处理是保障手术效果的关键。为填补耗材短板、提升手术安全性,现申请临时采购结扎 装置。理由:1.适配ESD术,是指南推荐的消化内科微创治疗核心结扎器械;2.本次新增 采购是基于我院相关病例递增,传统结扎手段操作繁琐,缺该耗材影响手术效率与安全性; 3.适用于ESD术中病变组织结扎、创面血管预处理及穿孔使用,适配多部位病变治疗。综上, 该耗材为新技术、新项目 ESD 术核心结扎器械,新增可补短板、提效能 | 1、结扎胃、肠等粗蒂/肠蒂息肉（含腺瘤）蒂部，阻断血供、预防切除术中及术后出血 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.结扎腔内型黏膜下肿瘤,使其慢性缺血、坏死、脱落。
3.收拢ESD/EMR 术后创面,辅助封闭穿孔,降低漏与感染风险。
4.内镜下临时结扎组织,便于切除或暴露术区。
5.可用于消化道大出血创面的闭合与荷包缝合。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
15 |  |  | 重复使用医用激光光纤 | 纤芯 550 纤芯200 | 泌尿科使用 | 1.覆盖临床常用功率,必须能适用我科钬激光设备 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.能量精准传输,参数必须可控、可重复使用
3.术中需反复弯曲、牵拉,光纤应柔韧、抗折、耐疲劳
4.材料应医用级:安全、无毒、无刺激、无析出、无溶血;
5.耐受121C高压蒸汽、环氧乙烷、低温等离子等常规灭菌;灭菌后效率、强度、外观无劣化。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
16 |  |  | 一次性医用脑棉片 | 2.5*8cm | 神经外科术中不可或缺的关键耗材。 | 1、高效止血、快速吸附创面渗出液,时刻保持手术视野清晰 | 2、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可以直接接触脆弱脑组织,保护脑组织不受影响。
3.优质脱脂棉白色纤维
4.脑面片应洁净,无污渍,切割整齐
5.脱脂棉应于 10s内沉入液面以下
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
17 |  |  | PEEK 颅骨固定系统 | 两孔 链接 板 KTLKL18、雪花链 接板 KTXHL26.6 | 颅骨修补术 | 1.产品适用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.产品非金属,由纯 peek材料制作。
3.产品在术后 CT\MRI 等检查中不会产品伪影,能更好的判断病灶的情况。
4.PEEK 链接片和雪花片、螺钉和聚醚醚酮(peek)骨板一起做颅骨缺损修补能原厂匹配配套使 用,质量保证,并便于术后溯源。
5.产品植入后稳定、生物相容性好,不排异。
6,产品规格型号多样,从2孔到雪花,涵盖各种需求
7.目前唯--款注塑加工工艺,具有一定柔然性,方便塑形。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
18 |  |  | 消融电极（外科术中止血装置） | HN-230 S 0.4 XZC III、 HN-210 SO.7 XZC III | 该耗材用于神经外科手术中对脑部小血管等组织行电凝止血,为刺刀型设计不挡手术视野,有双侧可控滴水功能,在捏合镊尖工作时滴水,松驰状态下阀门关闭不会滴水,镊尖经精细抛光并具有镀银涂层,长时间使用也不会粘连组织,避免术中组织粘连导致撕裂微小血管引 起的意外出血、对合平整,不错齿,能轻松夹持术野细微物品,为神经外科开颅手术必须使 用的耗材, | 1.用于手术中对组织、血管的消融、切割、止血。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.双侧可控滴水功能,在捏合镊尖工作时滴水,松驰状态下阀门关闭不会滴水,该设计适合神经外科使用习惯,在滴水降温的同时可以保持术野清洁,方便手术操作,避免术区液体过多从而需要频繁吸引清理。
3.镊尖经精细抛光并具有镀银涂层,长时间使用也不会粘连组织,避免术中组织粘连导致撕 裂微小血管引起的意外出血。
4.捏合力精确到40g,手感好,镊尖松开时可扩张分离剥离术区细微组织,而且长时间使用不 会导致手部疲劳。
5.刺刀型设计,不挡手术视野,适合神经外科精细手术。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
19 |  |  | 内固定钛网板系统 | 螺钉b1.6×4 | 颅骨修补术 | 1.产品适用于硬脑(脊)膜缺损的修复。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.产品原料来源于牛心包膜。
3.产品有"光滑面"和"粗糙面"的区分。
4.产品可缝合,也可粘贴,缝合后针眼自密封性好,能有效防止脑脊液渗漏。
5.产品可以吸收,具有理想的吸收周期。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
20 |  |  | 颅内压监及颅脑外引流装置 | E51240(F12) E51247(F14) | 外科手术 | 1.颅内压监测及颅脑外引流装置由体外引流装置及颅脑外引流导管组成。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.体外引流装置由引流管路(PVC)、滴瓶(PC)、收集袋(PVC)、颅内压刻度尺(ABS) 组成。
3.颅脑外引流导管分单腔和双腔两种类型,其中单腔引流导管由引流导管(硅胶)、导丝(不锈钢)、导引针(不锈钢)、塔型鲁尔接头(PC)、护帽(ABS)、弯型鲁尔接头(PC) (1328 和1333型号除外)组成。
4.双腔引流导管由引流导管(硅胶)、双腔分支管(硅胶)、双腔管接头(PC+不锈钢)、导丝 (不锈钢)、导引针(不锈钢)、塔型鲁尔接头(PC)、护帽(ABS)、弯型鲁尔接头(PC)、无 针接头(PC+硅胶)组成。
5.经环氧乙烷灭菌,无菌提供,一次性使用。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
21 |  |  | 腰椎穿刺脑脊液外引流装置 | L51115 | 腰椎穿刺术 | 1.腰椎穿刺脑脊液外引流装置由体外引流装置及腰椎外引流导管组成。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.体外引流装置由引流管路(PVC)、滴瓶(PC)、收集袋(PVC)、 颅内压刻度尺(ABS)组成。
3.腰椎外引流导管分导丝型和非导丝型,其中导丝型由硅胶引流导管(前端闭口)、导丝(不锈钢)、 防折弯鲁尔接头(PC)、防折弯护帽(硅胶)、鲁尔平口针管(PP)、硅胶限位块、外圆锥鲁尔堵头 (ABS+硅胶)组成。
4.非导丝型由硅胶引流导管(前端开口)、防折弯鲁尔接头(PC)、防折弯护帽(硅胶)、鲁尔平口针 管(不锈钢+PP)、硅胶限位块、外圆锥鲁尔堵头(ABS+硅胶)组成。
5.经环氧乙烷灭菌,无菌提供,一次性使用。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
22 |  |  | 硬脑（脊膜补片） | E51240(f12) E51247(F14) | 脑病损切除术 | 1.颅内压监测及颅脑外引流装置由体外引流装置及颅脑外引流导管组成。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.体外引流装置由引流管路(PVC)、滴瓶(PC)、收集袋(PVC)、颅内压刻度尺(ABS) 组成。
3.颅脑外引流导管分单腔和双腔两种类型,其中单腔引流导管由引流导管(硅胶)、导丝(不锈钢)、导引针(不锈钢)、塔型鲁尔接头(PC)、护帽(ABS)、弯型鲁尔接头(PC) (1328 和 1333型号除外)组成。
4.双腔引流导管由引流导管(硅胶)、双腔分支管(硅胶)、双腔管接头(PC+不锈钢)、导丝 (不锈钢)、导引针(不锈钢)、塔型鲁尔接头(PC)、护帽(ABS)、弯型鲁尔接头(PC)、无针接头（PC＋硅胶）组成
5.经环氧乙烷灭菌,无菌提供,一次性使用。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
23 |  |  | 一次性使用胆道引流导管 | VDE-EBD-7-125-A1 | 各类胆道梗阻、胆管损伤、胆漏及胆胰炎性病变高发,内镜下胆道引流是主流微创干预方式。为填补耗材空缺、保障患者规范救治,现申请临时采购一次性使用胆道引流导管。申请理由:内镜下胆道引流术为指南明确推荐的胆胰疾病重要微创诊疗技术;我院相关病患数量持续增长,现有耗材难以满足临床需求,无该导管无法完成胆道有效减压与引流;主要应用于良恶性胆道梗阻、胆瘘、术后胆管并发症等病症的胆汁引流、胆道支撑。 | 1.锥形头端设计进出胆管顺畅防止损伤胆管组织。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.头端多侧孔设计引流更顺畅。
3.齐全产品规格满足临床不同使用需求。
4.特氟龙材质顺应性好引流通畅不易堵塞通道。
5.X射线下显影清晰度高辅助医护人员精准定位。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
24 |  |  | 艾柱 | 1.8*20cm | 中医治疗项目 | 1.需要小段的艾柱 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.杂质少,易燃
3.燃烧时火力温和、持久,烟雾少,且无刺鼻气味
4.燃烧后灰烬呈灰白色,细腻松散,不易掉落烫伤患者
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
25 |  |  | 三腔取石球囊导管 | TXR-8.5-12-15-A | ERCP 下球囊取石为指南推荐的胆石症标准微创治疗技术;2.我院胆 管结石病例逐年增加,传统取石方式效果有限,缺少本耗材无法开展高效球囊取石操作;3.适用于各类胆管结石取出、胆管清理,同时可辅助胆道造影与狭窄探查。 | 1.锥形头端设计进出胆管顺畅防止损伤胆管组织。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.球囊三个不同级别直径满足不同手术需求。
3.球囊两端金属环设计X射线下显影清晰辅助手术过程定位。
4.导管抗折性能良好手术操作顺应性能强。
5.导管三腔道设计导丝腔,造影腔,球囊腔独立腔道便于手术操作。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
26 |  |  | 取石网篮 | VDK-BAS-23-20 0-25-N4-B | 胆系结石发病率高,内镜下网篮取石是 ERCP 术中核心取石手段。为解决耗材不足问题、保障临床常规手术开展,现申请临时采购取石网篮。申请理由:1.ERCP 持续增多,现有诊疗耗材存在缺口,无该网篮无法完成结石抓取与取出操作;3.主要用于胆总管、肝内胆管各类结石的抓取、套取与取出。综上,该耗材为 ERCP 网篮取石为权威指南推荐的胆石症首选微创治疗方式;2.我院胆管结石就诊患者取石必备核心器械,采购后可补足临床短板 | 1.圆型金属头端防止损伤胆管组织。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.产品规格齐全满足临床不同手术需求。
3.网篮采用镍钛合金材质手术操作不易变形。
4.网篮X射线下显影性能好手术定位精准。
5.注水通道设计手术过程中可注水。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
27 |  |  | 球囊扩张导管 | BD-28Q-10401 BD-280-0840 BD-28Q-1240 | 胆道狭窄、十二指肠乳头狭窄、消化道腔道狭窄等病症临床常见,内镜下球囊扩张是主流微创矫治方案。 | 1、锥形头端设计进出胆管顺畅防止损伤胆管组织 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.球囊两端金属环标记点便于X射线下精准定位。
3.球囊采用PET材质扩张张力及扩张规格标准。
4.导管抗折性能好手术操作顺应性能好
5.手柄标签设计指示球囊扩张相关参数数据。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
28 |  |  | 非血管腔道导丝 | VDK-KE-0725 200-A | 胆胰、消化道内镜诊疗操作中,腔道导丝是建立通路、引导器械的基础耗材。为 补齐临床耗材缺口、保障各类内镜手术安全开展,现申请采购非血管腔道导丝。 申请理由:1.非血管腔道导丝是 ERCP、消化道内镜等多项指南推荐微创技术的基 础配套器械;2.我院内镜手术量稳步上升,现有导丝耗材储备不足,无该产品无 法完成器械置入、通路建立等基础操作;3.主要用于胆道、消化道等非血管腔道 的探路、引导、器械输送与通路建立。 | 1.头端 5cm 亲水涂层顺滑性能高提高插管成功率。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.头端软头设计回弹性能好不易损伤黏膜组织。
3.多种产品规格满足临床不同手术需求。
4.导丝采用镍钛合金材质抗板性能好硬度活中港足不同手术需求。
5.导丝黑色黄色螺旋交织涂层设计内镜视野便于观察导丝运动。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
29 |  |  | 一次性使用括约肌切开刀 | VDK-KE-0725 200-A | 胆道及胆胰系统病变临床多见,内镜下逆行胰胆管造影(ERCP)是首选微创诊疗 方案。为补齐耗材缺口、保障临床救治工作开展,现申请采购一次性使用括约肌切开刀。申请理由:ERCP 术为行业指南推荐的消化内科、胆胰疾病核心微创技 术，临床应用广泛;我院胆胰疾病就诊及手术病例逐年增多,现有诊疗手段存在 局限,缺少本耗材将无法正常开展标准 ERCP 切开操作;该产品主要用于胆总管 结石、胆管狭窄、胆胰肿瘤等疾病 ERCP 术中乳头切开、精准分离。 | 1.锥形头端设计乳头插管防止损伤乳头组织。 | 2、在采购平台挂网 | 单独报价
2.头端三个颜色标识便于内镜视野观察器械位置及走向。
3.刀丝13mm绝缘涂层防止误切开及损坏内镜孔道。
4.三腔道设计独立导丝腔,造影剂腔便于手术操作。
5.工学手柄设计带有刻度精准操控切开刀导丝角度。