正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH022）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：床边支气管镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 主机系统 |  |
| 1.2 | 便携式：主机设备提手或便携式设计； |  |
| 1.3 | 显示屏：分辨率高，支持日光下清晰可视 |  |
| 1.4 | 电源管理：内置可充电锂电池，单次续航>2小时 |  |
| 1.5 | 镜体 |  |
| 1.6 | 外径：≤4.9mm，（适用于经鼻或经口气管插管患者通过人工气道 |  |
| 1.7 | 内径：3.0mm，可兼容常规活检钳、细胞刷、灌洗管、异物钳等 |  |
| 1.8 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，满足各肺叶段（包括上叶、尖段）的充分观察； |  |
| 1.9 | 工作长度 ≥600mm，满足成人气道各分支的到达需求 |  |
| 1.10 | 防水性能： 全镜体，可进行全浸泡洗消，避免因误浸水导致的设备损坏 |  |
| 1.11 | 插入管材质：采用高耐磨、高柔韧性材料，适应床旁反复操作及不同体位需求。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台，支气管镜1条 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：内镜纯水机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | - 纯水机的制水量要1小时1吨 |  |
| 1.2 | 1. 预处理 2. 反渗透（RO） 3. 灭菌抑菌 4. 储水与输送 |  |
| 1.3 |  |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 原水增压→PP棉→活性炭→软化→精密过滤器 |  |
| 3.2 | - 反渗透（RO）：脱盐率≥99%；开机/取水后自动冲洗，防膜污染。 |  |
| 3.3 | - 终端灭菌：除菌过滤器（终端）， 紫外灯：循环杀菌。 |  |
| 3.4 | - 储水与循环：无菌水箱和循环泵。 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：多参数监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP,CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用 |  |
| 1.2 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明 |  |
| 1.3 | ≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示 |  |
| 1.4 | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料 |  |
| 1.5 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀等工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时，可选配高容量电池工作时间≥6小时 |  |
| 1.6 | 安全规格：ECG、TEMP、IBP,Sp02,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |
| 1.7 | 监护仪设计使用年限≥10年 |  |
| 1.8 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类 |  |
| 1.9 | 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C |  |
| 1.10 | 监护仪主机工作湿度环境范围：15%～95% |  |
|  | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP,CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 配置3/5导心电、呼吸、无创及有创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者 |  |
| 3.2 | 心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 |  |
| 3.3 | 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或者其他有效证明材料 |  |
| 3.4 | 提供窗口支持心脏下壁、侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 |  |
| 3.5 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如室上性心动过速、SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  |
| 3.6 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms |  |
| 3.7 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证书材料 |  |
| 3.8 | 支持选配升级，提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果 |  |
| 3.9 | 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm |  |
| 3.10 | 提供Sp02,PR和PI参数的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 |  |
| 3.11 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁 |  |
| 3.12 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH |  |
| 3.13 | 提供手动、自动、连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果 |  |
| 3.14 | 提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道名称 |  |
| 3.15 | 可选配升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人、小儿和新生儿，通过国家三类注册认证 |  |
| 3.16 | 支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 |  |
| 3.17 | 提供目标监测界面，能够显示ECG,Sp02,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 |  |
| 3.18 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则 |  |
| 3.19 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源 |  |
| 3.20 | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  |
| 3.21 | 支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量 |  |
| 3.22 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |  |
| 3.23 | 提供窗口支持心脏下壁、侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 |  |
| 3.24 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如室上性心动过速、SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  |
| 3.25 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms |  |
| 3.26 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证书材料 |  |
| 3.27 | 支持选配升级，提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果 |  |
| 3.28 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品手册截图等证明资料 |  |
| 3.29 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音提示病人处于危急状态，提供产品手册截图等证明资料 |  |
| 3.30 | 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、Sp02、RR等参数的报警建议，提供产品界面或产品手册截图等证明资料 |  |
| 3.31 | 具备参数组合报警功能，可对患者多个同时参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |  |
| 3.32 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信至中心监护系统 |  |
| 3.33 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警 |  |
| 3.34 | 提供计时器功能，在界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 |  |
| 3.35 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 |  |
| 3.36 | 动态趋势界面可支持统计1—24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息 |  |
| 3.37 | 支持带有ABD事件的呼吸氧合界面 |  |
| 3.38 | 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续30秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，提供产品界面或产品手册截图等证明资料 |  |
| 3.39 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘，提供手册证明材料 |  |
| 3.40 | 产品通过国家三类注册，具备FDA认证、CE认证 |  |
| 3.41 | 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内），提供证明材料 |  |
| 3.42 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品手册截图等证明资料 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（50）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：