正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH014） 
响应文件

项目名称：                                
品    牌：                                
型    号：                                
报名单位名称（盖章）：                      
报名单位地址：                            
报名单位联系人：                          
联系方式：                                
邮    箱：                                





备注：
1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。
2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。



目 录
一、设备信息表	3
二、功能要求响应情况表	4
三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7
四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8
五、产品安装场地要求条件	9
六、产品白皮书及产品彩页	10
七、资质审查	11
八  用户名单	12
九 售后承诺	13
十、 产品报价单	14

[bookmark: _Toc25556]











[bookmark: _Toc17187][bookmark: _Toc18588]一、设备信息表
[bookmark: _Toc98945845][bookmark: _Toc98945512]设备信息表
	公告名称
	湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告
（编号：           ）

	公告项目名称
	

	报名单位名称
（加盖公章）
	

	报名单位地址
	

	报名时间
	202  年   月   日

	报名单位联系人
	

	报名单位座机
	

	联系人手机号码
	

	报名单位电子邮箱
	

	产品名称
	（注：一个产品一张报名表）

	产品型号
	

	生产厂家
	

	产品数量
	

	医疗器械类别
	□一类  □二类  □三类  □未纳入管理类
	国产/进口
	□国产   □进口

	产品单价（含税）
	

	产品总价（含税）
	

	质保期（年）
	  


[bookmark: _Toc29778]
二、功能要求响应情况表
[bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc98945516][bookmark: _Toc98945849]心电监护仪设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：心电监护仪

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	实现心电（ECG）、血氧饱和度（SpO₂）、无创血压（NIBP）、呼吸（RESP）四大基础参数实时监测，精准显示各项参数数值及波形，适配不同人群测量模式，确保弱灌注、运动等特殊状态下测量稳定。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	三
	配置要求
	

	3.1
	1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

	

	3.2
	2. 转运监护仪，满足救护车，通过相关转运标准。

	

	3.3
	3. ▲≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

	

	3.4
	4. ▲整机重量＜2Kg小巧便携。

	

	3.5
	5. ▲整机机身尺寸：宽＜20cm、厚度＜15cm、高度＜15cm。

	

	3.6
	6. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

	

	3.7
	7. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

	

	3.8
	8. 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

	

	3.9
	9. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

	

	3.10
	10. 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、通道体温。

	

	3.11
	11. 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

	

	3.12
	12. 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

	

	3.13
	13. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

	

	3.14
	14. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

	

	3.15
	15. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

	

	3.16
	16. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

	

	3.17
	17. 可显示弱灌注指数（PI）。

	

	3.18
	18. 提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

	

	3.19
	19. NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒，需提供说明书证明。

	

	3.20
	20. IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

	

	3.21
	21. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

	

	3.22
	22. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

	

	3.23
	23. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

	

	3.24
	24. 当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。

	

	3.25
	25. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

	

	3.26
	26. [bookmark: _Hlk223182938]具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。提供产品界面、说明书证明文件。

	

	3.27
	27. ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

	

	3.28
	28. ≥800条NIBP测量结果回顾。

	

	3.29
	29. ≥40小时全息波形回顾。

	

	3.30
	30. ≥100小时趋势数据回顾。

	

	[bookmark: _GoBack]3.31
	31. 产品设计使用年限≥10年

	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（30）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(5)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	要求仪器出产日期为今年最新
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	




参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。













三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况
	零配件类型
	序号
	名称
	规格/型号
	价格

	易损零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	高值零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	易消耗零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	




[bookmark: _Toc24410]四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函
[bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc13536]（如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）


[bookmark: _Toc12813]
五、产品安装场地要求条件

[bookmark: _Toc6619]
六、产品白皮书及产品彩页

[bookmark: _Toc32737]
七、资质审查
[bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc8985][bookmark: _Toc98945850][bookmark: _Toc98945517]（一）制造商
[bookmark: _Toc23079][bookmark: _Toc20263]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc32337][bookmark: _Toc16651]2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc29553]3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc17064][bookmark: _Toc8973]4、中小企业声明函（中小企业提供）

[bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc4037]（二）供应商
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc32368]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc7913]2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc5952]3、中小企业声明函（中小企业提供）
[bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc31906]4、制造商授权代理资料
[bookmark: _Toc10102][bookmark: _Toc3642]5、法人证明及法人身份证复印件
[bookmark: _Toc6766][bookmark: _Toc19819]6、法人授权函及被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc3687][bookmark: _Toc18522]（三）产品
[bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc12473]1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc26098]2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
[bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc912]（四）本项目涉及的相关证件汇总
相关证件汇总表
	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	






[bookmark: _Toc1025]八、用户名单
[bookmark: _Toc8574][bookmark: _Toc21623]近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单






















[bookmark: _Toc11400]九、售后承诺

10、 [bookmark: _Toc24852]产品报价单
[bookmark: _Toc6168][bookmark: _Toc485]一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	...
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 
1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

            供应商名称(加盖公章)：
日期：   
4

