正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH032）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：血流动力学分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 对各类危重及围术期的患者进行连续、实时、动态的血流动力学监测。 |  |
| 1.2 | 应用范围：对患者的血流动力学进行监测，新生儿、儿童及成人，特别适用于特殊患者如：体重≥1kg以上的新生儿及儿童、主动脉内球囊反搏泵治疗的患者等。 |  |
| 1.3 | 功能要求：通过微创和无创监测模式实现实时连续血流动力学监测。 |  |
| 1.4 | 工作原理：通过压力波形分析法对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。 |  |
| 1.5 | 监测方式：微创模式：通过三通数据线连接有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析；无创模式：通过血管卸荷技术，连接指套、控制器、袖带获取动脉压力数据进行分析。 |  |
| 1.6 | 数据频率：逐搏测量数据（每次心跳均有一组数据） |  |
| 1.7 | 设备耗材：微创和无创模式无须专属耗材。 |  |
|  | 事件应答：事件应答窗口可显示△SV、△CO、△MAP、△SVR、△HR，在事件（如进行液体冲击试验）之后，可直接显示结果。 |  |
| 1.8 | 图形显示：在趋势界面上可同时显示≥4个趋势图，菜单栏可选择显示目标框图、条形图界面、图表界面、数字图表界面、历史界面，可标注参数基线及自定义范围。 |  |
| 1.9 | 生理决策树界面：用于指导治疗，反映患者不同血流动力学参数及其内在关系，同时显示患者指标是否处于正常范围。 |  |
| 1.10 | 容量管理：具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥3种，例如液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞验、潮气量冲击试验。 |  |
| 1.11 | 内置指南：低血压管理指南、容量管理指南、干预指南。 |  |
| 1.12 | 屏幕拍照：具备一键截屏功能，截屏为JPG格式。 |  |
| 1.13 | 历史数据：可随时查看当前患者所有瞬时数据值。 |  |
| 1.14 | 日夜模式切换：可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响。 |  |
| 1.15 | 数据下载：软件读取数据可实时还原监测数据、波形图及所标记事件；可通过4个USB串口导出Excel数据文件。 |  |
| 1.16 | 数据存储：可自动存储数据（≥16G），方便回顾查阅。 |  |
| 1.17 | 报警系统：具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统。 |  |
| 1.18 | 显示器：液晶显示屏，尺寸≥17寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影。 |  |
| 1.19 | 续航功能：内置电池续航≥6小时，可转运病人进行不间断血流动力学监测。 |  |
| 1.20 | 数据输出：支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。 |  |
| 3.2 | 心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、左心收缩力指数（dP/dt）。 |  |
| 3.3 | 容量应答参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）、动脉弹性(Ea-d)。 |  |
| 3.4 | 氧代谢参数：氧供量（DO2）、氧供量指数（DO2I）、氧耗量（VO2）、氧耗量指数（VO2I）。 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 |  |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：电动手术床 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 一键调整手术体位，暴露手术野； |  |
| 1.2 | 满足手术室常用体位：俯卧位、仰卧位、倾侧位、截石位、坐位、拱桥位的需求 |  |
| 1.3 | 满足手术牵引需要； |  |
| 1.4 | 软垫舒适安全，金属部件不生锈，能擦拭消毒； |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 手术床 1 |  |
| 3.2 | 头板 1 |  |
| 3.3 | 麻醉架 1 |  |
| 3.4 | 颅脑头架 1 |  |
| 3.5 | 左右手臂架 2 |  |
| 3.6 | 上下升降手臂架 2 |  |
| 3.7 | 肩架 2 |  |
| 3.8 | 腰架 2 |  |
| 3.9 | 截石位支架 2 |  |
| 3.10 | 脚板 2 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 |  |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：